附件1、

耳鼻喉内窥镜报价清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0°耳内镜 | 条 | 10 |  |  |
| 2 | 0°鼻窦镜 | 条 | 10 |  |  |
| 3 | 70°鼻窦镜 | 条 | 10 |  |  |
| 4 | 70°喉内镜 | 条 | 6 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

技术参数

- 0度耳内窥镜技术参数

- 耳内窥镜 直径2.7mm，长度110mm；

- 视场角≥60°

- 视场中心角分辨力：≥3.22 C/(°)

- 有效景深范围：1～50mm

- 有效光度率DM≤1220cd/m²lm

- 视场质量：视场应无重影或鬼影、闪烁等效应，无可见杂质、气泡等缺陷。

0度鼻窦镜技术参数：

- 鼻窦镜 直径4mm，长度175mm；

- 视场角≥60°

- 视场中心角分辨力：≥4.20 C/(°)

- 有效景深范围：1～50mm

- 有效光度率DM≤1400cd/m²lm

- 视场质量：视场应无重影或鬼影、闪烁等效应，无可见杂质、气泡等缺陷。

70度鼻窦镜技术参数：

- 鼻窦镜 直径4mm，长度175mm；

- 视场角≥60°

- 视场中心角分辨力：≥4.20 C/(°)

- 有效景深范围：1～50mm

- 有效光度率DM≤1400cd/m²lm

- 视场质量：视场应无重影或鬼影、闪烁等效应，无可见杂质、气泡等缺陷。

- 70度喉内窥镜技术参数

- 喉内窥镜 直径8mm，长度186mm；

- 视场角≥45°

- 视场中心角分辨力：≥5.541 C/(°)

- 有效景深范围：1～70mm

- 有效光度率DM≤2500cd/m²lm

- 视场质量：视场应无重影或鬼影、闪烁等效应，无可见杂质、气泡等缺陷。