附件1、产品需求

说明：参数功能、配置仅供参考，请提交最优价格及配置方案。

- 一、便携式彩色超声诊断仪

- （一）用途：满足临床紧急、危重患者生命重要信息的检查以及手术科室术中监测引导，主要应用于腹症、床旁超声心动图、临床内外科各种术前术中超声监测引导等。

- （二）数量：1套

- （三）技术参数要求

- 1 . 彩色液晶宽屏显示器，可左右旋转

- 液晶控制屏可触摸操作

- 主机内置可激活探头接口≥2个，并且互通互换（不含扩展接口）

- 内置锂电池，确保主机移动时无需关闭系统

- 支持探头种类：凸阵、凸阵容积、线阵、带按键线阵、相控阵、腔内、腔内容积

- 8、可接入医院PACS系统

- （四）配置要求

- 1.主机系统	1套

- 2.腹部探头	1把

- 3.浅表探头	1把

- 4.台车	    1台

- 医用分子筛制氧系统

- （一）需求场景

- 1.医用中心供氧，需高流量（60m³/H），24小时运行，配合管道系统

- 2.配备中心监测控制系统，参数异常报警、远程监控系统。

- （二）数量：2套

- （三）参数与技术标准

- 1.氧气浓度	≥93%±3%（YY/T 0298-1998 医用分子筛制氧设备标准）

- 2.输出流量	每台60m³/H

- 3.压力输出	0.4-0.6MPa（匹配呼吸机、麻醉机等终端设备）

- 4.电源与功耗	380V工业电（大功率设备）

- （四）设备类型

- 1.分子筛制氧系统

- 2.压力储气罐缓冲型

- （五）合规性与认证

- 符合国内标准（需提供）

- 1.医用分子筛制氧设备技术要求

- 2.医用电气安全

- 3.药监注册认证

- 4.压力容器监督管理要求

- （六）安装要求

- 1.管道需脱脂铜管或不锈钢管（防氧化）

- 2.符合压力容器监督管理要求

- （七）服务

- 1.提供24小时技术服务，质保期间故障响应时间及到场时间＜24小时。

- 2.至少预留两名额的使用维护管理的培训的要求

- 颅脑电钻配件

- 用途：可与西山DK-N-MS手术动力系统匹配使用。

（二）技术要求：

1.微电机：主体外径φ23.5 mm，最高转速为：40000 r/min，峰值输 出功率达 150 W（用于颅骨钻、颅骨铣），持续输出扭矩：2.9 N·cm。

- 2.颅骨钻手柄：最大外径φ30mm，长132mm，转速调节范围750r/min ~1500 r/min（50%～100%可调）。持续输出扭矩：76.3N·cm。

- 3.颅骨铣手柄：最大外径φ20mm，长126mm，转速调节范围：8000r/min~40000 r/min（20%～100%可调）。铣刀刃部有效长度：10-30mm，刃部小端直径：φ1-φ2mm，持续输出扭矩：2.9N·cm。

- （三）数量：

- 1.微电机             2台

- 2.颅骨钻手柄         2把

- 3.颅骨铣手柄         2把

- 4.铣手机护靴         2套

- 血管内超声诊断设备

- 用途：血管内成像设备用于在医疗机构中需要进行冠状动脉介入治疗患者的冠状动脉成像，包括血管内超声成像（IVUS）和血管内光相干断层成像（OCT）。

- 数量：1套

- 技术要求：

1.在同一主机既可以选择OCT成像也可以选择IVUS成像

2.主机工作站操作台内置硬盘：≥500G

（三）参考配置要求（至少包括）

- 1.供电系统模块            1个

- 2.主机机箱模块            1个

- 3.光学成像引擎机箱        1个

- 4.光学驱动控制器（DOC）   1个

- 5.超声成像引擎机箱        1个

- 6.患者接口单元（PIU）     1个

- 7.台车模块                1个

- 8.液晶显示器              2个

- 五、新生儿连续性血液净化设备

- 用途：新生儿连续性血液净化治疗

- 数量：1台

- 技术要求：

- 1. 精确容量控制

- 新生儿全身血容量小，需要‌高精度的容量控制系统，且需具备‌精准的液体平衡管理‌功能，可保障体重2.0kg以上新生儿治疗的安全性；

- 2. 低血流量运行

- ‌血泵流速范围‌需支持10ml/min起的最低流速，流量最低调节幅度为1mL/min；同时需配备‌专用新生儿管路‌，减少体外循环血量；

- 3. 安全监测系统

- ‌压力监测精度‌要求更高：静脉压监测精度需达±5mmHg；需具备‌多重安全报警‌系统，防止空气栓塞、管路脱落等风险；

- 4. 温度控制

- 需配备‌恒温加热系统‌(33-43℃)，维持患儿体温稳定，体外循环管路需有保温设计，减少热量散失。

- 六、全自动特定发光仪

- （一）用途：检测细胞因子

- （二）数量：1套

- （三）技术参数要求

- 1、工作原理：化学发光免疫分析法

- 2、试剂仓容量：试剂盘可放置≥22种试剂

- 3、样品容量：一次性容纳≥75个样本管

- 4、最小加样量：最小加样量10μL

- 7、检测通量：≥300个测试/小时

- 8、防进液等级：IPX0

- 9、须配套开展项目：肝癌三项（AFP、AFP-L3%、DCP)、GP73、CK18-M30、CK18-M65、VEGF和TK１配置要求

- 10、提供安装肝癌风险预警C-GALAD模型

- 11、接入医院HIS系统

- 七、全自动电脑视野计

- 用途：用于视野检查

- 数量：1台

- 参数需求：

1、最大检测范围：90度；

2、检测距离：中心30cm；

3、视标亮度：0.08asb——10000asb（ 0-52db）；

4、视标颜色：红色，白色，蓝色等；

5、视标呈现时间：≥200ms200ms（可调），

6、视标间隔时间：500-2000ms（可调）

7、具备静态、动态视野；

8、有自动眼位识别，大瞳孔眼位识别功能；

9、固视监测；

10、软件分析；

11、接入医院HIS/PACS系统，实现医院信息化、能化管理。

（四）基本配置：视野主机，键鼠套装，升降台，响应器，打印机

- 八、全自动医用PCR分析系统

- 用途：与配套的检测试剂盒共同使用，用于定性检测人体样本中的结核分枝杆菌复合群DNA同时检测利福平耐药相关的ropB基因突变

- 数量：1台

- 参数需求：

- 1、检测通量：一台设备可同时检测≥16个样本

2、核酸提取：仪器自带磁珠法核酸提取功能

3、采用熔解曲线分析功能，实现耐药基因检测

4、结果判读及报告：系统可实时采集荧光信号并自动生成实时扩增曲线，通过对荧光信号变化的分析实现自动判定并报告检测结果

5、液化后标本加入检测管后无需人工干预即可完成核酸提取、检测，无需配液。

6、设备及配套结核与利福平耐药试剂具有三类医疗器械注册证

7、接入LIS系统

- 九、人体成分分析仪

- 用途：通过检测人体阻抗，可计算出人体水分、脂肪、蛋白质及无机盐含量。

- 数量：1台

- 参数需求：

- 检测频率≥4个

- 体重检测范围：≥2kg-300kg;身高检测范围≥70cm-250cm

- 检测电流≤80uA

- 触屏安卓系统，可独立展示完整报告单并可对测量档案进行管理

- ≥10英寸高清彩色液晶屏，分辨率≥1280*800

- 内置电池≥6000mAh，电池待机工作时间4h

- 配置：

- 主机              1

- 手握电极（左）    1

- 手握电极（右）    1

- 打印机            1