- 附件二、

- 急救生命支持类设备维保项目（维保服务期2年）

- 附EXCEL表清单

- 服务内容：

- 整机保修含人工费、人工出差费、所有配件维修换更换费用（包含设备周围外部部件如：储电池、导联线、血压袖带、除颤放电把手等）

- 服务要求：

- 提供维修、零配件更换和维修劳务等服务，保证设备维护达到符合厂家标准和相应国家质量标准要求。

- 要求≥3名维修工程师，驻点医院。

- 响应失效及开机率：响应时间半小时内，工程师到场维修3小时内，配件到位时间48小时内，超过48小时未能解决需提供备用机（监护、除颤、泵类）确保使用科室正常业务使用。保证保修期内达到95%开机率（按每年365天，每天24小时计算）提供备用机需另行登记记录。

- 3.每次维修提供完整工单，包括相关技术指标、维修内容、更换配件情况等。

- 5.每年至少提供≥4次逐台设备的巡检及保养，并要有相应记录归档设备监管部门存档备案

- 6.每年至少提供一人次院内现场指导培训，(内容如设备的规划使用、操作、日常维护、保养和管理等)培训后有相应记录，归档设备监管部门存档备案